## Sheet1
医用防护口罩（N95） | ★1、符合国标 GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等；
★2、口罩应无菌，独立纸塑包装。应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。配有鼻夹，鼻夹具有可调节性。口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于10N；
★3、对非油性颗粒过滤效率应达到1级，过滤效率≥95%，提供证明文件；
4、气流阻力：口罩的吸气阻力不超过343.2Pa；
5、合成血液穿透：将2ml合成血液以10.7Kpa压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透。
6、阻燃性能：所用材料不应具有易燃性，持续时间应不超过5s；表面抗湿性：口罩外表面沾水等级应不低于GB/T4745-1997中3级(受淋表面仅有不连接的小面积润湿)的规定。
7、口罩应无菌，采用环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留≤10ug/g；
8、口罩设计应提供良好的密封性，总适合因数不低于100.
9、需要提供3家及以上的市级医院使用证明（如发票）。
10、投标单位投标时需提供样品10个，用于现场检测。本次按壹年用量采购25000只（季度供货）