二包

- 数码恒温解冻箱（融浆机）

- 1、适合化浆量：1-10袋，最大化浆量：15袋

- *2.设备采用快速安全可靠的加热系统，须有完善严格的温度控制系统。采用水电分离，加热装置不直接和水接触,避免了可能的漏电造成安全事故。

- *3.采用高清触摸显示系统,温度始终控制在安全解冻范围内,做到精确控制，控温精度：±0.1℃。

- 设备具有自动进水和上排水功能,无需另外安装地漏，解冻完成后自动控干血袋。

- 5.设备具有自动清洗功能,可一键操作,清洗完成后,程序自动加热完成,进入待机使用状态中,无需人员值守,方便使用。水箱为分体式不锈钢材质，避免上锈，方便清洗维护。

- 6.解冻隔栏可自由调节，放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小,自由调节组合间隔的距离,方便了临床使用。

- 7.解冻时间：10-30分钟，解冻方式：水浴式

- 8.设备实时记录水温以及融浆温度并自动储存，可通过USB接口导出数据，便于质量管理与数据溯源。设备可实时显示温度/时间的动态变化曲线，具有超温断电和低水位保护功能。

- 9.数量：1台。

- 10.预算控制价：35000元。

- 显微镜

★1.LED透射光光源，白色冷光源，符合人眼观察习惯，色温恒定在6000k，平均寿命25000h以上

2. 4 × M25物镜转盘。

★3.调焦机构：粗/微调同轴调节，粗调范伟：≥35mm/转，微调：≤0.2mm/转

★4.配备物镜 4X;10X;40X;100x。

5.可以升级为多人预览显微镜，方便教学

6.明场，可配暗场，相差和荧光功能

7.目镜视野20mm，目镜45度观察角度，可固定，防止目镜丢失，目镜筒可旋转，方便多人观察，学习。

8.显微镜表面进行银离子镀膜抑菌处理，能够抑制细菌生长。

- 9.载物台为自支撑结构，载物台圆角设计，无暴露齿条。

10.光学系统：HC无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正、衬度、清晰度极佳，≤45mm国际标准期缴距离。

11.机身背部有电源线存放装置。

12.数量：1台。

13.预算控制价：28000元。

- 快速混匀器

- 数量：3台。

- 用于粉剂药品注射前的混匀溶解，体积小，耐腐蚀性能高，多种孔径可选，适用于市面上大部分瓶状母瓶。

- 预算控制价：600元。

- 数显三用恒温水箱

- ★1.采用不锈钢内胆、顶盖。容积≥15L

- ★2.微电脑智能控温仪设定，温度波动度:士0.5℃，温度分辨率:0.1℃

- 3.适用电源电压:220V 50Hz

- 4.控温范围:37～65℃

- 5.具有超温断水报警功能。

- 6.数量：2台。

- 7.预算控制价：7000元。