高压灭菌器

1台，预算价4.2万

1.容积：≥75L

2.设计压力：-0.1~0.28MPa

◇3.设计温度：≥138℃，温度偏差：±0.5℃（提供第三方检测报告）

4.使用寿命：≥8年（或≥16000锅次）

5.腔壁加热：覆盖式金属加热板

6.自胀式门胶圈 ，控制阀：≥3个直动式电磁阀，≥1个手动阀；独立安装压力传感器；

*7.内置储能式蒸发器，无需外接蒸汽源；内置水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，自动注水、自动排水；

8.压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级或以上，散热器：内置数量≥2个，体积＞0.0024立方米；内置后藏式安全阀

9.液晶显示屏：显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换

◇10.注水、升温、灭菌、排水、排汽、烘干全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式；具备冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节；

11.灭菌程序：应至少包含以下灭菌程序以供使用，134通用、121通用、B134快速、N134快速、朊病毒、自定义、液体程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序、清洗程序

◇12.资质要求：须提供二类医疗器械注册证，卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告及符合GB4793.4-2019相关要求的第三方检测报告。

13.保修期二年。

14.每年定期对仪器进行保养和维护

15.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；

空气消毒器

2台，预算价0.32万

1.技术参数 消毒方法：紫外线或等离子体，两种方式均须满足人机共存、动态持续消毒、无二次污染。

2.最大适用体积：≥80 m3

3.额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

◇4.消毒效果：白色葡萄球菌（8032株）杀灭率：≥99.90 %；空气中自然菌消亡率：≥90 %（1 h 连续运行后采样），须提供第三方检测报告。

5.紫外线灯管寿命≥5000小时

◇6.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

7.紫外线泄漏量：≤3μW/cm2臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3

8.触感式控制面板，中文背光液晶显示屏，显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择；

9.采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

10手动常开、手动定时、临时工作三种模式；

11.质保期：≥3 年

12.整机符合《消毒技术规范》（2002版）及GB 28235-2020（紫外线）或GB/T 18801（等离子体）安全要求。

恒温培养箱

1台，预算价0.46万

◇1、容积：≥88L

2、温度控制范围：Rt+5--85℃

◇3、温度显示精度：0.1℃，温度波动度：±1.0℃，温度均匀度：±2.0℃

4、舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。

◇5、采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。

6、具有显示屏，简单易懂易操作，便于观察

7、具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

8、具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能

9、具有二类医疗器械注册证

10.售后服务要求，保修期2年

麦氏比浊仪

1台，预算价0.16万

◇1、最小示值：0.001 MCF

◇2、测量范围：0~5 MCF(麦氏浊度单位),1MCF=3X10^8 CFU/ml

3.示值误差：5%F.S(满量程误差)

◇4、重复性：0.5%

5.零点漂移：0.5%F.S(满量程误差)

6.产品特点：细菌浊度分析，直读(MCF)麦氏浊度单位。

7.保修期2年

混匀器

2台，预算价0.54万

1、壳体采用优质ABS材质，耐腐蚀；

2、使用新型直流无刷电机，无极调节，低噪长效。

3、数码显示方式，确保时间、转速的精确性。

◇4、转速/精度：200-3000rpm/ ±5rpm。

◇5、定时范围：0-9999 min/s。

6、振幅范围：4mm。

7、通过压力传感的控制形式实现点振、连续运转的圆周式震荡。

8、稳定运行噪音≤70分贝。

9、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

10、保修期：保修期自购买之日起为1年。