涂片离心机

一、技术参数

◇1.样本载玻片盘容量: ≥12片。

2.离心全自动实现，涂片更均匀，提高涂阳率，涂片机全程无需人工参与，减少感染风险。

◇3.涂片原理:高速离心浓缩法。离心浓缩法可以使细菌富集，提高阳性检出率

4.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-99分钟，精度1秒；

5．不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，轻松开盖，机械锁开盖确保安全；

◇6. 涂片速度:涂片≥120片/小时。

7. 面板上有进度条显示机器运行进度，运行中开盖则停止送行，保证操作人员安全。

8. 配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；

9．无刷直流电机，微机控制，数字显示，切换显示RCF离心力；操作简便。

二、售后服务要求

1、保修期2年，终身维修。

2.培训地点：在客户仪器安装地点由厂家工程师完成现场培训；

培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读等。

3.培训要求：培训完成后，至少有2-3名工作人员能够独立完成该仪器的基本操作流程。

4.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；

超速离心机

◇1、最高转速≥16500rpm；最大相对离心力≥18757×g；总功率不低于550W；制备容量不低于6×50ml

2、微电脑控制、液晶显示，全钢制结构，双层钢板防护。

3、温度精度：±1.0℃；转速精度：±20r/min；定时范围 1s～999min。

4、可储存和调用20套运行程序，自动记忆自后一套运行程序

◇5、支持转速1rpm和时间1s微调；掉电自恢复，提高效率；

6、运行中参数可调，无需停机，方便快捷；

7、10种升降速率供选择，升降速度快；

8、大力矩变频电机直接驱动，无碳粉污染，免维护，使用寿命长；

9、OLED屏液晶数字显示，实时显示全部运行参数，操作直观便捷；

10、多级减震，超速、不平衡、门盖多重保护，故障自检，安全可靠；

11、程序记忆功能，自动记忆上一次运行设定参数，开机自动恢复关机前设定参数；

12、离心完成自动开门并提醒；

13、生产企业通过ISO14001环境管理体系认证，BSI英标ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证，国家食品药品监督管理局核发的医用离心机一类备案注册证

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

低速离心机

一、技术参数

◇1、最高转速（Max peed）：6000rpm；最大相对离心力（Max RCF）：5474×g；

- 转速精度（Speed accuracy ）：±10rpm；

◇3、容量配置，28 孔设计，支持离心管规格：- 标配：15 mL 离心管 ×28（孔径适配 15 mL 管外径）

4、运行时间设置：0~99 分钟，/连续/点动

5、盖子设计:自动门锁 +手动应急解锁

6、减震系统:底部弹簧 + 橡胶减震垫，减少高速运行时的振动(整机运行

噪音≤65 dB(A))。

7、温升指标（Temperature  rise）：≤10℃（运行20分钟）；

8、结构（Construction）：钢制结构，不锈钢离心腔；双层钢板防护

9、转速/离心力可相互设定、同步显示；

◇10、多重安全防护:

①超速保护:转速超过设定值 10%时自动停机;②不平衡保护:样品装载不平衡(偏差>5%)时报警并停机;③过载保护:电机负载异常时断电保护;④锁保护:未锁紧时无法启动，运行中无法开盖

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年。