超低温冰箱参数

一、技术参数

1、容积：≥348L

*2、温度控制：箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，显示精度0.1℃

3、制冷方式：直冷

5、用途：用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血液制品、试剂等样本。

6、噪音等级：≤68dB（A）

7、外部材料：喷涂钢板，内部材料：304不锈钢，隔热层：聚氨酯环戊烷发泡

8、脚轮：重型万向脚轮+底脚设计，方便用户移动设备。

◇9、高效的制冷系统设计：无氟环保高效制冷剂；采用主流的双机复叠制冷系统，制冷性能更稳定；铜管管路，经久耐用。

◇10、温度控制：采用智能全触感液晶屏，用户操作更加方便，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。

11、显示方式：智能全触感液晶屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

◇12、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能。

13、多重保护功能：具有保护功能，防止随意调整运行参数；USB口数据导出功能;延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

14、冰箱配备温度采集传输一体机。

15、资格证明和技术文件

①医疗器械生产许可证

②医疗器械注册证

③ISO9001质量管理体系认证

④ISO13485医疗器械质量管理体系认证

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；

样本冷藏冰箱参数

一、技术参数

◇1、有效容积≥270L。

2、箱体部材料：304不锈钢

◇3、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-10℃～-25℃范围内，显示精度0.1℃。

4、按键屏功能：微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

◇5、多种声光报警功能：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。

6、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

◇7、采用知名品牌高效压缩机，动力强劲。

8、采用具有优势的丝管蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。

9、加厚保温层设计，采用高性能保温材料，保温效果更卓越。

10、配置6个整抽屉+1个半抽屉。

11、箱体底部配2个脚轮，带有2个底脚锁定装置，便于移动和安放。

12、安全门锁设计，感知随意开启，使用更安全，可以选配外挂锁。

13、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

14、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。

15、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

◇16、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

◇17、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；

18、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3、售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修。

生物安全转运箱

◇1、内部容积：≥15L

2、材质：主体材质，PP，保温材质：PU；

3、病原微生物样本送检，箱内温度2-8℃，实时温度值显示；

4、具备国家食品药品监管总局一类医疗器械备案凭证或医疗器械注册证（提供复印件并加盖公章）

5、箱体四周丝网印刷“向上”、生物危害标识警示；

6、内置不少于 2 只独立 95 kPa 密封罐（材质 HDPE），罐口螺纹 + 硅胶 O 圈，每罐配海绵试管托 1 只、吸附棉片 2 片；

7、箱口硅胶密封条，连续无接头；箱盖与箱体采用 2 处不锈钢铰链 + 2 处双开锁扣，配机械钥匙锁，防止运输中误开。

样本冷藏冰箱

一、技术参数

1、样式：立式、单门

◇2、容积：≥368L，温度控制：箱内温度保持在2℃~8℃范围内，显示精度0.1℃

3、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。

4、制冷方式：风冷

5、低噪音，噪音等级：＜55dB（A）

6、外门：1扇；双层中空钢化玻璃门，带电加热，防止表面凝露。有安全门锁设计，防止随意开启。

7、脚轮：底部前后4个脚轮，独立调平地脚，方便用户移动设备。

8、搁架：≥5个，高度可调节。

9、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂；翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。

10、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

◇11、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

◇12、数据存储与导出：标配USB存储模块，可全程跟踪记录温度变化，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；

13、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；