- 正置生物显微镜 技术参数

1、正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法。

★2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米。

4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22，三档分光：0/100、50/50、100/0。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

★6、物镜，满足以下参数（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6）

20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring）

40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring）

100X（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 spring，油镜）

7、载物台：左手或右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳，配套双夹片器，1片和2片均可适用，方便两个玻片在目镜下的快速比较。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

- 8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

9、物镜转换器：五孔物镜转盘

10、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1。

11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

12、载物台高度调节 ：具有聚焦限位旋钮，避免调焦时标本或物镜的损伤。（提供官网链接或说明书或原厂盖章的彩页佐证并作为验收指标）

13、配置要求：

13.1. 显微镜主机                               1套

13.2  透射明场照明系统                         1套

13.3  物镜10X/20X/40X/100X                    1套

13.4  聚光镜								  1套

13.5  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等     1套

- 14、技术服务

- ★14.1、投标公司须提供经原厂培训合格的工程师证书和至少一年以上的社保证明；

- 14.2、每年至少两次免费上门维护服务；

- 14.3、整机原厂质保3年，质保期内非人为损坏，显微镜配件损坏免费更换；