生物安全柜

3台，预算价9.8万

一、技术参数

◇1、气流模式：100%外排。

*2、可供双人使用，安全柜通过GB 41918-2022 生物安全柜认证，有国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。

3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s

4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

6.洁净级别为10级的工作环境

*7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数，具有报警代码显示提醒设计。

◇8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能

9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。

10.生物安全柜内具有紫外灯和高亮度LED灯管。

*11.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全，前窗玻璃具有全幅可清洁功能。

12.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

13.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

14.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

15.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

16.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷

17.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便

18.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面

19.可联动控制，通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3、每年定期对仪器进行保养和维护

4.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；