## Sheet1
芜湖三院“2026年度30万元以上采购项目”公开征集参数明细表
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额（万元） | 台次 | 单价（万元） | 国产/进口
1 | 波片扫描影像系统 | 为提升检验科罕见微生物形态学检测能力，拟购置玻片扫描影像系统，系统包括革兰染色细菌分类、疟原虫分析检测AI模块、AI辅助分析，支持远程调阅图像，全片连续扫描，单张涂片扫描时间≤150秒，高速相机：帧率 160 帧/秒，后期可扩展骨髓涂片、外周血涂片、真菌荧光识别、妇科微生态评估等模块。配备工作站，相应配套设备完善，免费提供软件升级且可与医院网络连接，接口费中标方提供，软件系统终身免费升级，LIS接口终身免费维护，且需提供完善的安装调试、技术培训与售后维保服务。 | 45 | 1 | 45 | 国产
2 | 全自动样本处理系统 | 为提升检验科标本前处理自动化水平，减少人工操作误差、降低生物安全风险，拟购置免疫流水线样本前处理系统1套。系统为完整的分析前标本自动化处理平台，可无缝对接本院化学发光免疫分析仪，支持后期设备扩容拓展，兼容三院LIS系统双向通讯，标本信息自动调取、结果自动回传。 全流程自动化闭环：标本扫码识别→标本外观拍照质控（溶血、脂血、黄疸、血量不足自动判定标记）→自动离心→自动拔盖/去盖→血清量二次检测→标本智能分检分流→自动分配免疫轨道→检测完成后标本自动加盖、归档冷藏保存，废弃标本自动剔除。具备生物安全防护：全程封闭轨道传输，紫外消毒模块，减少人员直接接触标本，降低院感风险。模块包括：1. 进样管理单元2. 自动离心单元3. 去盖单元4. 数据中间件软件。整套硬件配置清单1. 进出样模块 1套2. 全自动离心模块1套3. 去盖模块 1套4.轨道系统（含主传输轨道、分支轨道）1套5.实验室智能管理中间件软件（含LIS双向通讯授权）1套。配备工作站，相应配套设备完善，免费提供软件升级且可与医院网络连接，接口费中标方提供，软件系统终身免费升级，LIS接口终身免费维护，且需提供完善的安装调试、技术培训与售后维保服务。 | 49 | 1 | 49 | 国产