芜湖市第三人民医院日立全自动生化分析仪(LABOSPECT 008 AS)维修需求说明
一、维修项目概况
我院检验科在用的日立LABOSPECT 008 AS型全自动生化分析仪（序列号：SN: 20F2-04）因运行损耗，部分核心部件需进行故障更换，以保障检测结果的准确性和设备运行稳定性。现申请对该设备开展专项维修服务。
二、设备信息
· 设备名称： 全自动生化分析仪
· 品牌型号： 日立 LABOSPECT 008 AS
三、维修需求及配件清单
[bookmark: _GoBack]经工程师检测评估，需对以下部件进行更换及密封性维护，建议所有更换配件须为适用于该机型的原厂或高品质兼容件：
	部品名称
	编号
	数量
	备注

	ISE 真空吸嘴
	731-0746
	1
	离子单元核心吸样部件，老化更换

	ISE 样品注射器密封垫
	714-1360/1282/1361
	1
	密封性维护，防止漏液及气泡

	ISE 试剂注射器密封垫
	725-0208
	3
	确保试剂吸取精度

	S 模块样品注射器密封垫
	727-1138/1143
	2
	维持加样系统压力稳定

	S 模块试剂注射器密封垫
	727-1144/1146
	4
	确保试剂加注准确


四、维修服务要求
1. 现场服务： 中标服务商须安排经原厂培训认证的资深工程师上门服务，负责配件更换、系统调试及性能验证。
2. 配件要求： 提供的配件须全新、来源合法且适配LABOSPECT 008 AS机型，并提供质量承诺。
3. 维修验收：
   · 更换完成后，设备应能正常开机并完成自检；
   · 执行光度计检查、杯空白测定及ISE定标，确保各模块背景值与精密度达标；
   · 使用质控品测试，主要项目（如K、Na、Cl、ALT、AST等）的日间精密度（CV）须满足科室要求。
   · 服务商须提供详细的维修服务报告及院方签收的验收单。
4. 质保期： 要求对本次更换的配件及维修服务提供不少于6个月的质量保修期，期间若因维修质量或配件导致相同故障，服务商应免费返修。
五、付款方式：
1. 设备维修安装、调试完毕并经验收合格后，院方向服务商支付合同总价款的90%；
2. 剩余10%的合同尾款（无息），在验收合格之日起6个月后，且设备在质保期内运行无重大质量问题的情况下，院方予以支付。
