芜湖市第三人民医院日立全自动生化分析仪(LABOSPECT 008 AS)维修需求说明

一、维修项目概况

我院检验科在用的日立LABOSPECT 008 AS型全自动生化分析仪（序列号：SN: 20F2-04）因运行损耗，部分核心部件需进行故障更换，以保障检测结果的准确性和设备运行稳定性。现申请对该设备开展专项维修服务。

二、设备信息

· 设备名称： 全自动生化分析仪

· 品牌型号： 日立 LABOSPECT 008 AS

三、维修需求及配件清单

经工程师检测评估，需对以下部件进行更换及密封性维护，建议所有更换配件须为适用于该机型的原厂或高品质兼容件：

| 部品名称 | 编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISE 真空吸嘴 | 731-0746 | 1 | 离子单元核心吸样部件，老化更换 |
| ISE 样品注射器密封垫 | 714-1360/1282/1361 | 1 | 密封性维护，防止漏液及气泡 |
| ISE 试剂注射器密封垫 | 725-0208 | 3 | 确保试剂吸取精度 |
| S 模块样品注射器密封垫 | 727-1138/1143 | 2 | 维持加样系统压力稳定 |
| S 模块试剂注射器密封垫 | 727-1144/1146 | 4 | 确保试剂加注准确 |

四、维修服务要求

1. 现场服务： 中标服务商须安排经原厂培训认证的资深工程师上门服务，负责配件更换、系统调试及性能验证。

2. 配件要求： 提供的配件须全新、来源合法且适配LABOSPECT 008 AS机型，并提供质量承诺。

3. 维修验收：

· 更换完成后，设备应能正常开机并完成自检；

· 执行光度计检查、杯空白测定及ISE定标，确保各模块背景值与精密度达标；

· 使用质控品测试，主要项目（如K、Na、Cl、ALT、AST等）的日间精密度（CV）须满足科室要求。

· 服务商须提供详细的维修服务报告及院方签收的验收单。

- 质保期： 要求对本次更换的配件及维修服务提供不少于6个月的质量保修期，期间若因维修质量或配件导致相同故障，服务商应免费返修。

五、付款方式：

1. 设备维修安装、调试完毕并经验收合格后，院方向服务商支付合同总价款的90%；

2. 剩余10%的合同尾款（无息），在验收合格之日起6个月后，且设备在质保期内运行无重大质量问题的情况下，院方予以支付。